한반도 지역 자기장 모델(LMM) 구축 현황

Korea Local Magnetic Model — 중간보고

2026년 08월 19일

요약 오석훈 교수 설명자료의 4-층 결합 구조를 현재 보유 자료로 구현하고, 웹·엑셀 계산기를 제작해 세 구현(Python·JavaScript·Excel)의 수치 일치를 확인하였다. 현재 교차검증 오차는 D 0.32°, F 58 nT 로 목표 KPI(D<0.1°, F<50 nT)에 미달하며, 원인은 모델 구조가 아니라 ③ Crustal 층 해상도 부족·지표 측점 수 부족·④ External 층의 근사 한계에 있다. 해당 KPI 는 설명자료가 제시한 공학적 목표치로, 법정 기준이 아님을 7장에서 확인하였다.

# 1. 모델 구조와 자료 보유 현황

B_LMM(r,t) = B_IGRF + B_Regional + B_Crustal + B_External

각 층은 물리적 기원·시간상수·공간규모가 달라 단순 내삽으로 분리할 수 없다. 현재 4개 층 중 3개를 구현하였다.

| 층 | 자료원 | 공간규모 | 보유 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① Core | IGRF-14 (13차 구면조화) | ≳3,000 km | 확보 |
| ② Regional | 지표 절대측정 16개 측점 | 50~3,000 km | 확보 |
| ③ Crustal | KIGAM 자력이상도 1.5분 격자 (+ 벡터 복원) | 0.05~50 km | 해상도 부족 |
| ④ External | 관측소 4소 1분 자료 (청양·제주·강릉·이천) | 일·시·분 | 편각에 적용 |

③ Crustal 층은 총자력뿐 아니라 편각·복각에도 기여한다. 항공자력이 주는 스칼라 이상은 이상벡터를 주자기장 방향으로 투영한 값이므로, 파수영역 역산으로 벡터 3성분을 복원해 방향 성분에 반영하였다. ④ External 층은 관측 성과 정리 단계에서 편각에만 적용한다 — 모델 자체는 정온시 기준값 모형이므로 예측 시점에 외부장 항을 평가하지 않는다. 상세는 5.4 참조.

## 1.1 Regional 층 입력 측점

성과표(2022~2025)와 2019년 야장 검증 통과분을 합쳐 16개 측점을 사용한다.

| 측점 | 위도(°N) | 경도(°E) | 관측 횟수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 포천 | 37.9909 | 127.1346 | 1 |
| 강화 | 37.6661 | 126.4788 | 2 |
| 여주 | 37.4454 | 127.5900 | 2 |
| 삼척 | 37.3847 | 129.2032 | 2 |
| 미원 | 36.7250 | 127.5862 | 3 |
| 상주 | 36.3553 | 128.1105 | 1 |
| 이원 | 36.0709 | 127.6997 | 4 |
| 가야 | 35.8008 | 128.1877 | 2 |
| 영천 | 35.7921 | 128.9486 | 1 |
| 양산 | 35.6737 | 129.1839 | 1 |
| 함양 | 35.5425 | 127.6230 | 1 |
| 남지 | 35.4361 | 128.4736 | 2 |
| 거제 | 34.8703 | 128.5929 | 4 |
| 순천 | 34.7871 | 127.3050 | 2 |
| 장흥 | 34.6272 | 126.9778 | 1 |
| 성산 | 33.5245 | 126.8942 | 2 |

# 2. 산출물

| 산출물 | 파일 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 웹 계산기 | docs/lmm.html | 단일 파일 오프라인. IGRF-14 구면조화를 JS 로 직접 구현. 분포도·클릭계산·CSV 일괄 |
| 엑셀 계산기 | docs/output/*_LMM_계산기.xlsx | 매크로 없이 수식만. IGRF 는 0.1° 사전격자 보간(오차 0.017 nT) |
| 모델 계수 | docs/data/lmm_model.json | 웹·엑셀 계산기 공통 입력 |
| 구축 스크립트 | lmm_build.py | 적합·검증·계수 산출 |
| 야장 파서 | lmm_fieldbook.py | MAG-01H 야장에서 관측 일시 복원 |
| CYG 수집기 | lmm_cyg.py | INTERMAGNET HAPI 1분 자료 + GFZ Kp 지수 |
| 외부장 보정 | lmm_external.py | 야장 일시 × CYG × Kp 결합 |
| 야장 검증 | lmm_verify2019.py | 원시 판독값 역산 감사 |

## 2.1 구현 간 수치 일치 검증

| 대조 | 편각 D | 총자력 F |
| --- | --- | --- |
| JavaScript ↔ Python | 0.22″ 이내 | 0.27 nT 이내 |
| Excel ↔ Python | 0.33″ 이내 | 0.12 nT 이내 |
| JS IGRF 엔진 ↔ ppigrf | 0.17″ 이내 | 0.03 nT 이내 |

# 3. 검증 결과

## 3.1 단계별 잔차 (inlier 기준)

| 성분 | IGRF 단독 | + Crustal | + Regional | 측점 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 편각 D | 0.426° | 0.388° | 0.229° | 11 |
| 복각 I | 0.177° | 0.056° | 0.022° | 8 |
| 총자력 F | 79.9 nT | 47.0 nT | 42.5 nT | 11 |

지각층은 총자력뿐 아니라 편각·복각에도 기여한다. 항공자력이 주는 스칼라 이상은 이상벡터를 주자기장 방향으로 투영한 값이므로, 파수영역 역산으로 벡터 3성분을 복원해 IGRF 벡터에 더한 뒤 각을 다시 잰다. 위 표의 「+ Crustal」 열이 그 단계다.

## 3.2 KPI 판정

Leave-One-Out 교차검증은 적합에 쓰이지 않은 측점에서의 예측오차이므로 과적합에 속지 않는 실제 성능이다.

| 성분 | 적합 RMS | LOO RMS | KPI | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 편각 D | 0.229° | 0.323° | < 0.1° | 미달 |
| 복각 I | 0.022° | 0.043° | — | — |
| 총자력 F | 42.5 nT | 58.4 nT | < 50 nT | 적합 통과 / LOO 미달 |

주의 — 복각의 평가 측점이 8개로 편각(11개)보다 적다. 지각 벡터를 반영하면서 복각 잔차가 줄자 강건 적합의 채택 범위가 좁아진 결과이므로, 복각 교차검증값은 남은 측점에 대한 값으로 읽어야 하며 전체 성능으로 일반화할 수 없다.

## 3.3 Crustal 층 설명력

KIGAM 전국 격자가 지표 점 잔차를 설명하는 정도: 상관계수 r = +0.534, RMS 79.9 → 47.0 nT (41.2% 감소, n = 11).

해석 시 주의 표본이 11개에 불과해 상관계수가 개별 측점에 크게 좌우된다. 실제로 측점 구성이 한 곳만 바뀌어도 r 이 0.16~0.51 범위에서 움직였다. 보유 격자는 1.5분(약 2.8 km) 전국 컴필레이션인 반면, 설명자료의 사례연구는 측선간격 250 m 원측선 자료를 사용하였다. 다만 해당 원측선 자료는 존재하지 않는 것으로 확인되었으므로, 현 격자가 지각층 해상도의 상한이다. 복원 벡터의 최적배율이 1.60 으로 나타나는 진폭 부족분은 현 자료로는 채울 수 없으며, 신규 자력측량 여부가 갈림길이다.

# 4. 2019년 야장 검증 및 통합

2019년 야장 6건을 입수하여 신뢰도를 검증한 뒤 Regional 층에 통합하였다. 야장 판독값의 각도 단위는 도(°)가 아니라 곤(gon, 1회전 400분할)이며, 야장 수식의 180/360 은 실제로 200/400 이다.

## 4.1 내부 정합성 (야장 자체 검증)

원시 판독값(ED/WD/EU/WU, SU/ND/SD/NU)으로 최종 성과를 역산해 대조하였다. 22개 세션 전부 통과.

| 검증 항목 | 최대 편차 | 허용 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 마크 폐합 (200 gon) | 0.0116 gon (≈37″) | 0.02 gon | 통과 |
| 편각 재계산 vs 야장 | 0.0001° | 0.002° | 통과 |
| 복각 재계산 vs 야장 | 0.0000° | 0.002° | 통과 |
| 분력 정합 F²=H²+Z² | 0.0059 nT | 2 nT | 통과 |

## 4.2 외부 대조

IGRF 잔차로 비교하면 영년변화가 제거되고 정적인 지각 이상만 남으므로, 서로 다른 시기의 측정을 직접 대조할 수 있다.

| 측점 | 2019 ΔD | 2022~25 ΔD | 차이 | 해당 측점 재방문 산포 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미원 | −0.448° | −0.445° | 0.003° | 2.4′ |
| 이원 | +0.246° | +0.096° | 0.151° | 4.9′ |
| 거제 | +0.420° | +0.195° | 0.225° | 12.1′ |

차이는 각 측점 고유의 재방문 산포와 같은 수준이며, 2019 자료가 특별히 열등하지 않음을 보인다. 특히 미원은 5년 간격으로 0.003° 일치한다.

## 4.3 통합 결과

| 지표 | 성과표만 (15측점) | 2019 포함 (17측점) |
| --- | --- | --- |
| LOO D-RMS | 0.809° | 0.323° |
| LOO I-RMS | 0.226° | 0.043° |
| LOO F-RMS | 64.6 nT | 58.4 nT |
| Crustal 상관 r | +0.162 | +0.534 |

투입 제외 및 유보 성산 — 관측시각 미기입, 원시 판독값 배열 상이로 역산 검증 불가하여 제외. 미원 — 「'10~'19년 관측현황」과 성과표의 좌표가 353 m 어긋나 현장 확인 필요 (거제·성산·이원은 10 m 이내 일치). 현재는 성과표 좌표를 사용.

# 5. 외부장(External) 층 검토 결과

## 5.1 CYG 자료 확보 가능성

INTERMAGNET HAPI 서버에서 청양 관측소 자료를 수집할 수 있다. 다만 등급별 보유 기간이 달라 주의가 필요하다.

| 등급 | 보유 기간 | 측정기간 포함 여부 |
| --- | --- | --- |
| definitive (확정치) | 2014-01-01 ~ 2017-12-31 | 2022~2025 미포함 |
| quasi-definitive | 2015-04-25 ~ 2020-12-31 | 2019년만 포함 |
| adjusted / best-avail | 2013-10-30 ~ 현재 | 전 기간 포함 |

## 5.2 외부장 변동의 규모

2022~2025 표본일의 CYG 일변동 실측값이다.

| 성분 | 중앙값 | 최대 | KPI | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 총자력 F | 37.5 nT | 66.2 nT | < 50 nT | KPI 근접/초과 |
| 편각 D | 0.112° | 0.220° | < 0.1° | 전형적 하루도 KPI 초과 |

핵심 결론 편각은 전형적인 하루의 외부장 변동만으로도 KPI(0.1°)를 초과한다. 따라서 관측 시각을 알고 외부장을 보정하지 않으면 편각 KPI 달성은 원리적으로 불가능하다. 성과표에는 관측연도만 기록되어 있어 2022~2025 야장 확보가 선행되어야 한다.

## 5.3 단순 보정의 한계

2019 야장 22개 세션에 대해 CYG 정온야간 기준선 대비 보정을 시험 적용하였다.

| 조건 | D 세션산포 | I 세션산포 |
| --- | --- | --- |
| 정온시 (Kp ≤ 2), 7건 | 1.12′ → 1.27′ (악화) | 1.88′ → 1.75′ (개선) |
| 교란시 (Kp > 2), 1건 | 0.72′ → 0.93′ (악화) | 0.01′ → 4.39′ (악화) |

「외부장 변동이 한반도 전역에서 동일하다」는 1차 근사는 CYG 로부터 76~229 km 떨어진 측점에서 실익이 없고, 자기폭풍 시에는 오히려 악화시킨다. 설명자료가 NOC 공간투영을 요구하는 이유가 실측으로 확인되었다.

## 5.4 ④ External 층 적용 방침

확정 — 성과표는 야장 세션평균 그대로인 원시값이다 종전에는 일변화 보정 적용 여부를 정황으로 판단해 잠정 처리하였으나, 지리원 야장 원본을 확보해 직접 대조하여 확정하였다. 성과표와 야장 세션평균이 매칭 18행 전부에서 표기 자릿수 이내로 일치한다(ΔD RMS 0.00′, ΔI 0.03′, ΔF 0.02 nT). 즉 기준시점 환산도 일변화 보정도 적용되지 않았으므로, 외부장 보정을 적용할 근거가 성립한다. (코드: lmm_build.py 의 ASSUME_NO_DIURNAL_CORRECTION, audit_survey_table.py)

현재 방침은 관측소 4소(청양·제주·강릉·이천)의 정온야간 기준선 대비 세션 편차를 1차 평면으로 공간보간하여 측점 위치의 편차를 추정하고, 정온 세션(Kp≤2)에 한해 성과 편각에서 빼는 것이다. 총자력에는 적용하지 않는다. 층이 결합되어 있어 순차 튜닝이 성립하지 않으므로 방식마다 처음부터 다시 적합하여 교차검증으로 비교하였다.

| 방식 | 보정량 자료원 | LOO D | LOO F |
| --- | --- | --- | --- |
| 미적용 | — | 0.590° | 58.4 nT |
| 전 세션 · 편각 | 청양 단독 | 0.365° | 58.4 nT |
| 전 세션 · 편각 | 관측소 4소 | 0.403° | 58.4 nT |
| 정온 세션 · 편각 | 청양 단독 | 0.376° | 58.4 nT |
| 정온 세션 · 편각 (채택) | 관측소 4소 | 0.323° | 58.4 nT |

다중 관측소는 정온 세션에 한정할 때에만 이득이 있다. 교란시에는 4소 평면적합이 크게 발산하여(총자력 편차 최대 567 nT) 잡음을 키운다. 공간투영 근사가 자기폭풍 중에 먼저 깨진다는 뜻이며, 설명자료가 NOC 모드 분해를 요구하는 이유와 같은 방향의 결과다. 다만 위 다섯 가지 중 교차검증 최소값을 채택한 것이므로 0.365°와 0.323°의 차이 자체를 성과로 읽어서는 안 되며, 근거는 방식의 물리적 타당성에 있다.

## 5.5 2019 야장을 이용한 방법론 검증 (경과 기록)

아래는 관측시각이 확보되기 전, 2019 야장 구간만으로 수행한 예비 검증이다. 현재 방침(5.4)의 근거가 된 관찰이므로 경과로 남긴다.

| 방식 | LOO D | LOO I | LOO F | Crustal r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 보정 없음 | 0.751° | 0.188° | 64.0 nT | +0.507 |
| ② Kp>2 세션 배제 | 0.766° | 0.173° | 58.6 nT | +0.508 |
| ③ CYG 값 직접 차감 | 0.858° | 0.188° | 58.0 nT | +0.608 |
| ④ ②+③ 동시 | 0.858° | 0.173° | 65.8 nT | +0.614 |

채택: ② Kp>2 세션 배제. ③ CYG 값 직접 차감은 다음 두 가지 이유로 적용하지 않는다.

편각 악화 — LOO D 가 0.751°에서 0.858°로 나빠진다. 「V 가 전역 균일」이라는 근사가 편각에서 특히 취약하기 때문이다. 편각은 국소 수평분력 방향에 의존하므로 스칼라인 F 보다 공간 변동이 크다.

F 기록 단위 불일치 — 야장의 총자기장은 일자별 단일값이며 거제·장흥은 측점당 1개뿐이다. 세션 시각 기준 보정량을 일자 대표값에서 빼는 것은 원리적으로 성립하지 않는다. 제19조제1항제6호는 세션마다 총자기장 측정을 요구하나 야장 양식이 이를 담고 있지 않다.

반면 ②는 값을 조작하지 않고 오염된 표본만 제외하므로 위 문제가 없으며, 설명자료가 요구하는 Kp≤2 정온시간대 조건과도 일치한다. 미원 2019-05-14 두 세션(Kp 5.7~6.3, 자기폭풍)이 이에 해당하여 제외되었다.

# 6. 작업 중 발견한 자료 문제

| 구분 | 내용 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| KIGAM 격자 | 위도축에 제주해협(33.55~34.1°) 0.55° 공백이 있어 균일간격 가정 시 공백 위쪽 전 구간이 21행 어긋남 | 결측행을 NaN 으로 채운 균일축 구성. 수정 후 F 오차 95 → 65 nT |
| 선택편향 | Crustal 보정 후 잔차로 inlier 를 고르면 Crustal 기여도가 부풀려짐 (F 33 nT 로 과대평가) | IGRF 잔차만으로 inlier 판정하도록 수정 |
| 편각 블런더 | 삼척은 2년 만에 편각이 +0.99° 변화 (영년변화 최대 0.25°, 부호도 반대). 가야 35.5′ | 재방문 산포 기준으로 배제 |
| 측점 중복 | 양산·언양이 동일 지점으로 이중 기재 | 좌표 4자리 반올림 후 중복 제거 |
| 관측소 결측 | CYG 2025-09-08~22 이상 전량 결측. 결측일도 1440행이 반환되므로 행 수로 판정 불가 | 유효값 카운트로 완전성 판정 |
| 야장 기입 오류 | 장흥 2019-10-22 6회차의 복각 시각이 편각보다 57분 빠름 | 편각·복각 구간을 분리 수집해 이상 자동 표시 |

# 7. KPI 의 출처와 축척 기준 검토

본 보고서가 사용하는 KPI(D<0.1°, F<50 nT)와 「1:25,000 도폭」 기준의 법적 근거를 확인하기 위해 관련 법령을 전수 조사하였다.

## 7.1 관련 법령 체계

지도 제작 계열과 측량 작업 계열을 나누어 확인하였다. 편각에 관한 실체 규정은 지도 계열이 아니라 측량 계열인 「지구물리측량 작업규정」에 있다.

| 법령 | 형식 | 편각 관련 내용 |
| --- | --- | --- |
| 지도도식규칙 (제882호) | 국토교통부령 | 없음 ('편각·자침·방위' 0회) |
| 지형도 도식적용규정 (제2022-3601호) | 국토지리정보원고시 | '자침' 1회 — 자침편차 도표는 임의 표기 |
| 수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정 (제2026-2524호) | 국토지리정보원고시 | 없음 (0회) |
| 지구물리측량 작업규정 (제2021-2985호) | 국토지리정보원고시 | 제3장 지자기측량 (제12~21조) — 측정·오차한계·보정 규정 |

## 7.2 자편각 표기의 법적 근거

지구물리측량 작업규정 제12조제1항은 1등 지자기점의 설치 목적을 다음과 같이 정한다.

「1등 지자기점이라 함은 일반적인 지구자기장의 분포와 영년변화를 조사·연구하고 국가기본도의 자편각 표기의 목적을 위해 설치한 점을 말한다」

즉 국가기본도에 자편각을 표기하는 것은 1등 지자기점의 법정 설치 목적이다. 다만 도식 규정 측면에서는 자침편차 도표가 난외사항 필수목록에 없어 표기 자체는 임의사항이며(부령 제8조 열거 제외, 고시 제205조 목록 제외), 적용 축척도 「국가기본도」라고만 되어 있어 1:25,000 으로 특정되지 않는다.

## 7.3 법정 측정기준과 LMM KPI 의 관계

지구물리측량 작업규정 제20조는 측정오차의 한계를 다음과 같이 정한다.

| 편각의 정수차 | 복각의 정수차 | 관측시간 |
| --- | --- | --- |
| 30′ | 30′ | 20분 이내 |

그 밖의 주요 법정 요구사항은 다음과 같다.

| 조문 | 내용 |
| --- | --- |
| 제17조 | 총자기장 측정기는 0.1 nT 단위까지 판독 가능해야 함 |
| 제19조① | 1등 1일 6회 이상 / 2등 1일 4회 이상 측정, 편각은 지구물리학적 진북 기준, 편각·복각 측정 시 총자기장과 시간을 동시 측정 |
| 제21조 | 동일시간 상시 측정 기준점과 비교하여 일변화·영년변화를 보정하고 기준년 값으로 환산 |

정정 — KPI 와 법정 기준의 관계 법정 측정오차 한계는 편각 정수차 30′(=0.5°)로 존재한다. 다만 이는 측정 품질관리 기준(회차 간 재현성)이며, 모델 예측정확도 규격이 아니다. LMM KPI 0.1°(=6′)는 법정 한계보다 5배 엄격한 공학적 목표치로, 설명자료(오석훈, 강원대)가 제시한 값이다. 따라서 본 모델의 KPI 미달은 법령 위반이 아니다. 역으로 법정 30′ 를 충족한 측정이라도 0.1° 모델의 입력으로는 부족할 수 있으며, 실제로 포천(재방문 산포 22.3′)은 법정 한계 이내지만 포함 시 LOO D-RMS 가 0.751°에서 0.807°로 악화되어 배제하였다.

## 7.4 우리 작업의 법령 부합성 점검

| 항목 | 법정 기준 | 본 프로젝트 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 철도 이격 (직류) | 5.0 km 이상 | 5.0 km | 부합 |
| 철도 이격 (교류·일반) | 2.0 km 이상 | 5.0 km | 보수적 적용 |
| 고압철탑 이격 | 1.0 km 이상 | 1.0 km | 부합 |
| 송전탑 이격 | 0.5 km 이상 | 1.0 km | 보수적 적용 |
| 재방문 편각 산포 허용 | 정수차 30′ | 20′ | 엄격 적용 (7.3 참조) |

입지선정 필터(제13조제2항 대응)는 모두 법정 기준 이상으로 보수적이다. 2019 야장 22개 세션의 관측 소요시간은 중앙값 18분으로 제20조의 20분 기준에 대체로 부합하나 7개 세션이 21~25분으로 초과한다(장흥 1건 57분은 6장에 기술한 야장 시각 기입 오류에 따른 것으로 실제 소요시간이 아니다).

## 7.5 1:25,000 을 기준으로 삼는 근거

도폭 규격 자체는 법정 사항이다(도식적용규정 제4조·제211조). 자침편차를 도폭당 단일 값으로 표기하려면 도폭 내 편각 변화가 표기 정밀도보다 작아야 하므로, 축척이 곧 요구 정밀도를 규정한다. 아래는 IGRF-14 로 직접 계산한 도폭 내 편각 변화이다(한반도 40개 위치 중앙값).

| 축척 | 도곽 (법정) | 실제 크기 (위도 36°) | 도폭 내 D 변화 | 0.1° 예산 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:5,000 | 1′30″ | 2.2 × 2.8 km | 0.0091° | 9 % |
| 1:10,000 | 3′ | 4.5 × 5.6 km | 0.0182° | 18 % |
| 1:25,000 | 7′30″ | 11.2 × 13.9 km | 0.0453° | 45 % |
| 1:50,000 | 15′ | 22.5 × 27.8 km | 0.0905° | 91 % |

1:50,000 은 도폭 내 변화만으로 0.1° 예산의 91%를 소진해 모델 오차를 담을 여지가 거의 없다. 1:25,000 은 45%만 사용하므로 나머지를 모델 정확도에 배분할 수 있다. 즉 1:25,000 은 도폭당 단일 편각값 표기가 성립하는 가장 성긴 축척이며, 이것이 해당 축척을 기준으로 삼는 공학적 근거이다.

## 7.6 확인이 필요한 사항

성과표의 일변화 보정 적용 여부 — 확인 필요 지구물리측량 작업규정 제21조는 「동일시간에 상시 측정 기준점의 측정값과 비교 검토」하여 일변화와 영년변화를 보정하도록 정하고 있다. 즉 외부장 보정은 임의사항이 아니라 법정 절차이다. 그렇다면 성과표(2022~2025)의 값에 이미 일변화 보정이 적용되어 있을 가능성이 있으며, 이 경우 본 프로젝트가 CYG 자료로 다시 보정하면 이중보정이 된다. 반대로 동일 측점 재방문 F 산포가 최대 138 nT 에 이르는 점은 보정이 충분히 이루어지지 않았을 가능성을 시사한다. 성과 산출 과정에서 어느 기준점의 어떤 자료로 일변화 보정을 했는지 확인해야 ④ External 층의 설계를 확정할 수 있다.

위 일변화 보정 적용 여부 및 사용 기준점 — ④ External 층 설계의 전제조건.

관측 시각 기록 — 제19조제1항제6호가 「편각 및 복각 측정 시 동시에 총자기장과 시간을 측정한다」고 정하므로, 2022~2025 야장에도 시각이 기록되어 있어야 한다. 성과표에만 누락된 것이므로 야장 확보 시 복원 가능하다.

국토지리정보원 기관표준 「기본공간정보 데이터 품질」 — 축척별 위치정확도 RMSE 허용치.

실제 1:25,000 지형도 도엽 — 자침편차 도표의 실제 인쇄 여부와 표기 자릿수.

2027 캠페인 야장 양식 — 타원체고와 지오이드고를 함께 기록하도록 보완 (아래 7.7).

## 7.7 높이 기준 — 표고와 타원체고

IGRF 는 타원체고(ellipsoidal height)를 입력으로 요구하나, 성과표에는 표고(정표고, 평균해면 기준)만 기록되어 있다. 두 높이의 차가 지오이드고 N 이다.

H(표고) = h(타원체고) − N(지오이드고),   한반도 N ≈ 20~30 m (KNGeoid)

GNSS·RTK 수신값은 타원체고이므로, 현장에서 얻은 높이를 그대로 쓰면 약 25 m 의 계통 차이가 생긴다. 그 영향을 실측으로 확인하였다.

| 높이 처리 | LOO F-RMS | Regional F 상수항 |
| --- | --- | --- |
| 표고 그대로 (현행) | 58.64 nT | −9.84 nT |
| N = +20 m 부여 | 58.64 nT | −9.31 nT |
| N = +25 m 부여 | 58.64 nT | −9.18 nT |
| N = +30 m 부여 | 58.64 nT | −9.05 nT |
| 위도의존 N (22~28 m) | 58.64 nT | — |

지오이드는 공간적으로 완만하므로 그 오프셋이 Regional 다항식의 상수항에 그대로 흡수된다. 교차검증 오차는 어느 경우에도 58.64 nT 로 변하지 않으며 상수항만 약 0.7 nT 이동한다. 높이 감도가 F 기준 −0.026 nT/m 이므로 25 m 혼동은 0.66 nT 로, 현재 모델 불확도(59 nT)의 1% 수준이다.

실무 지침 ① 계산기 입력은 표고로 통일한다. 모델이 표고로 적합되었으므로 타원체고를 넣으면 약 0.7 nT 의 불일치가 생긴다(현 단계에서는 무시 가능). ② 2027 캠페인에서는 GNSS 원값인 타원체고와 적용한 지오이드 모델·N 값을 야장에 함께 기록하는 것이 바람직하다. F 목표가 50 nT 로 좁혀지면 높이 기준의 계통 오차도 관리 대상이 된다.

# 8. 한계 및 다음 단계

현재 모델이 KPI 에 미달하는 원인은 모델 구조가 아니라 입력자료에 있다. 우선순위 순으로 정리하면 다음과 같다.

| 순위 | 필요 조치 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 잔차가 큰 측점의 현장 재측정 · 방위표지 고정 | 편각 잔차 13.8′ — 1단계 판정기준상 남은 조건 |
| 2 | 2027 신규 캠페인 30점 측정 | 권고 측점 수 충족. 1차 다항식이 버티는 하한이 14점이라 여유가 없다 |
| 3 | 상시관측 자료의 NOC 모드 분해 | 외부장의 공간투영. 관측소 4소 1차 평면 근사의 한계 극복 |
| 4 | (보류) 지각층 해상도 | 항공자력 원측선이 존재하지 않아 현 격자가 상한. 신규 자력측량은 사업 판단 |

현 단계 사용 지침 본 계산기는 IGRF-14 대비 개선된 참고값 및 계산 체계 검증용으로만 사용하고, 지형도 자침편차 등 정식 편각 산출에는 사용하지 않는다. 웹·엑셀 계산기 모두에 동일한 정확도 고지와 KPI 출처(법정 기준 아님)를 표기하였다.